## Slide 1
Мобильный мюонный годоскоп для мюонографии крупномасштабных объектов
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН
М. Ю. Целиненко , К. Г. Компаниец, Н. А. Пасюк, А. А. Петрухин, Л. М. Снытко, В. В. Шутенко, И. И. Яшин.
г. Новосибирск
10-13 марта 2026 г.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
MYTselinenko@mephi.ru

## Slide 2: Мюонография
Мюнография - метод исследования структуры крупномасштабных объектов с использованием естественного потока мюонов. Принцип метода аналогичен рентгенографии, но вместо рентгеновских лучей используются мюоны космических лучей.
Преимущество метода: использование проникающего потока мюонов естественного происхождения.
Области применения:
  Фундаментальные и прикладные исследования: мониторинг и изучение атмосферы, магнитосферы и гелиосферы.
  Практическое использование: «просвечивание» пирамид, вулканов, транспортных контейнеров, промышленных и ядерных объектов, геологоразведка, изучение объектов археологии и культурного наследия и др.
2D-мюонография
Мюонная томография
Для реализации метода в режиме on-line необходимо создание прецизионных детекторов – мюонных годоскопов

## Slide 3: Годоскопы НОЦ НЕВОД (НИЯУ МИФИ)
Мюонный годоскоп УРАГАН
Сцинтилляционный мюонный годоскоп
(Заказ института геофизики РАН)
Гибридный мюонный годоскоп
(МИФИ совместно с АО «ВНИИАЭС» РОСАТОМ)

## Slide 4: Мобильный мюонный годоскоп (ММГ)
ММГ представляет собой сборку из 6-ти однопроекционных координатных плоскостей (ОКП).
Каждая ОКП включает в себя 192 сцинтилляционных стрипа (1000×10×7 мм3) с оптоволоконным светосбором на кремниевые фотоумножители.
Стрипы в ОКП уложены в два, смещённые относительно друг друга на половину ширины стрипа.
Всего 1152 канала регистрации
Чувствительная площадь: ~1×1 м2.
Угловая точность ~ 0.1°
Стрипы в соседних ОКП ориентированы ортогонально.
Конструкция детектора
3D модель детектора
Сборка плоскостей
Схема регистрации

## Slide 5: Детектирующие элементы
  Сцинтилляторы – АО «УНИПЛАСТ» г. Владимир
Стрип (производство АО «УНИПЛАСТ», г. Владимир) – полоска сцинтиллятора на основе полистирола с добавлением p-терфинила и POPOP.
Габаритные размеры стрипа 1000×10×7 мм3.
На одной из граней находится фрезерованная канавка, куда вклеено спектросмещающее оптическое волокно
Съем оптического сигнала со стрипов осуществляется с помощью SiPM Joinbon TN-3050 smt (Китай).
Размеры входного окна – 3×3 мм2
Паспортный коэффициент усиления – 2.6×106
Напряжение пробоя – 25±0.2 В.
Рекомендованный диапазона смещения – 1–5 В.
  Детектирующие элементы ММГ

## Slide 6: Система считывания данных
  Плата считывания на основе 32-х канальной ASIC PETIROC2A
  Система считывания данных ММГ
Считывание электрического сигнала с кремниевых ФЭУ осуществляется с помощью ASIC PETIROC2A.
В составе одной ОКП используется 6 плат считывания. Всего в ММГ 36 плат.
Настройками ASIC управляет FPGA Altera Cyclone 3.
Данные со всех ОКП передаются на центральный блок который осуществляет формирование выходного пакета данных.

## Slide 7: Тестирование сцинтилляционных стрипов
  0,15 соб/сек
20 см
Pb поглотитель
Сцинтилляц. счетчики
e-_eff  10 - 16 соб/сек
Блок магнитов, 90Sr
и коллиматор
Триггерный ФЭУ-85
Сцинтилляц.
оптоволокно
  Блок схема стенда для тестирования сцинтилляционных стрипов
Бета–спектрометр на основе источника 90Sr.
Блок магнитов позволяет отбирать электроны по энергиям.
Энергии при тестирования Ee ≈ 1.8 – 2.5 Мэв.
Частота триггера f ≈ 16 соб/сек.
  Тестирование с помощью бета – спектрометра
Мюонный телескоп – два сцинтилляционных счетчика просматриваемые ФЭУ-85.
на нижний счетчик устанавливается свинцовый блок.
Скорость счета КТ в режиме совпадения составляет около 0.16 соб/сек.
  Тестирование с помощью мюонного телескопа

## Slide 8: Тестирование сцинтилляционных стрипов
  Спектр сигналов откликов сцинтилляционного стрипа
  (бета – спектрометр)
  Спектр сигналов откликов сцинтилляционного стрипа
  (мюонный телескоп)
  Калибровочная зависимость между показаниями спектрометра и телескопа
  Распределение количества стрипов по световыходу по результатам поточного тестирования
Qe, ф.э.
Qµ, ф.э.
Число событий
Число событий
Qµ, ф.э.
Qe, ф.э.

## Slide 9: Тестирование кремниевых ФЭУ
  Блок – схема стенда для измерения амплитудных спектров SiPM
  Блок – схема стенда для измерения шумовых характеристик SiPM
Цель тестирования кремниевых фотоумножителей – ранжирование их по коэффициентам усиления и шумовым характеристикам для последующего оснащения ОКП ММГ.
Стенд для измерения амплитудных спектров SiPM работает на базе специализированной платы CAEN A1702/DT5702.

## Slide 10: Тестирование кремниевых ФЭУ
  Шумовые характеристики SiPM № 753
  Распределение количества SiPM (партия 100 шт.) по скорости счета шумов в зависимости от напряжения питания
  Зависимость коэффициента усиления 22 SiPM от напряжения питания
  Спектр сигналов откликов SiPM

## Slide 11: Тестирование ОКП
Выбор триггерной зоны, исходя из геометрии тестируемого детектора.
Триггирование регистрирующей системы детектора от локальной машины УРАГАН.
Данные с РС передаются на ПК стенда.
Проверка пересечения реконструированным в УРАГАНе треком с детектором, анализ отклика в случае успеха.
Заполнение матриц – мюонограмм.
  Блок – схема стенда для тестирования детекторов на базе
  МГ УРАГАН
Угловое разрешение | < 1°
Пространственная точность | ~ 1 см

## Slide 12: Тестирование ОКП
  Распределение отклика по площади ОКП_1
  Распределение отклика по площади ОКП_1
  Распределение отклика по площади ОКП_2
  Распределение отклика по площади ОКП_2

## Slide 13: Тестирование ОКП
 | ОКП_1 | ОКП_2
Средняя амплитуда отклика, пКл | 10.44 ± 0.02 | 11.12 ± 0.02
Среднеквадратичное отклонение σ, пКл | 1.5 ± 0.01 | 1.89 ± 0.01
Неоднородность отклика, % | 14.60 | 16.29

## Slide 14: Заключение
Для реализации метода мюонографии внутренней структуры различных крупномасштабных объектов был разработан и собран мобильный мюонный годоскоп с эффективной площадью 1м2, который позволяет в режиме on-line регистрировать мюоны КЛ со всех направлений в пределах апертуры детектора.
В качестве детектирующих элементов используются сцинтилляционные стрипы на основе полистирола производства АО «УНИПЛАСТ» (г. Владимир).
Для создания детектирующей системы было протестировано 1200 стрипов, средний отклик составил А = 25.9 ± 7.5, ф.э.
В качестве фотодетектора применяются SiPM Joinbon TN-3050 smt (Китай). Для партии из 1200 шт. среднее напряжение пробоя составило Uпроб = 24.9 ± 0.2 В, что согласуется с паспортным значением (25.0 ± 0.2) В. По результатам анализа тестирования амплитудных спектров было выявлено, что для напряжений питания 26.25 В, 26.75 В, 27.25 В средние коэффициенты усиления составили соответственно (1.07 ± 0.15) × 106 , (1.45 ± 0.15) × 106 , (1.84 ± 0.16) × 106 .
В рамках тестирования однопроекционных координатных плоскостей на специализированном стенде на базе мюонного годоскопа УРАГАН было установлено что средний отклик по площади ОКП_1 составляет 10.44 пКл, для ОКП_2 – 11.12, пКл, неоднородность отклика составляет 14.6% и 16.3% для ОКП_1 и ОКП_2 соответственно.

## Slide 15: Наша команда
Д.ф.-м.н, проф. Яшин Игорь Иванович.
Д.т.н., с.н.с. Компаниец Константин Георгиевич.
К.ф.-м.н, с.н.с. Шутенко Виктор Викторович.
К.ф.-м.н, м.н.с. Пасюк Никита Александрович.
Инж. 2 кат. Целиненко Максим Юрьевич, аспирант
Инж. 2 кат. Хомчук Евгений Павлович, аспирант
Лаборант Снытко Леонид Михайлович, бакалавр.
+ все сотрудники НОЦ НЕВОД

## Slide 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН
г. Новосибирск
10-13 марта 2026 г.
MYTselinenko@mephi.ru

## Slide 17: Приложение 1
  ВАХ для трех кремниевых фотоумножителей
  Типичная ВАХ кремниевого фотоумножителя

## Slide 18: Приложение 2